采 购 公 告

重庆医药集团供应链管理有限公司拟采购重钢总医院所需设备采购：

1. **设备名称：耳鸣康复治疗仪**

设备文号：重钢总医院院长办公会决定[2022]11号

数量：2台。

使用科室：耳鼻咽喉科

预算金额：6.5万元/台套

设备性能要求：

1. 满足临床科室需求；
2. 输出频率在70-22000Hz，允许误差±20%；
3. 0-115db连续可调，输出方式分间断或者连续，误差范围±10%；
4. 治疗时间30分钟，误差范围±10%；
5. 配置：DZE耳鸣康复治疗仪主机1台，耳机1副，耳机挂架1只；

6、整机质保贰年及以上。

1. **设备名称：鼓膜治疗仪**

设备文号：重钢总医院院长办公会决定[2022]11号

数量：1台。

使用科室：耳鼻咽喉科

预算金额：7万元/台套

设备性能要求：

1. 满足临床科室需求；
2. 气导头单向脉动气体容量：最大排气量为9ml±20%；
3. 气导头单向脉动最大气压值：不大于15Kpa；
4. 气导头气体脉动频率10次/min-120次/min；设定脉动频率误差范围小于±15%；
5. 治疗时间：0-99（min，h），任意设定，定时显示误差范围不大于±10%；
6. 气导头端头噪音应不大于60dB；
7. 音乐提示：治疗结束有音乐提示；
8. 配置：鼓膜治疗仪主机1台、治疗听筒2副、治疗听筒挂架2个；

9、整机质保贰年及以上。

1. **设备名称：电子鼻咽喉检查镜**

设备文号：重钢总医院院长办公会决定[2022]11号

数量：3台。

使用科室：耳鼻咽喉科

预算金额：30万元/台套

设备性能要求：

1. 满足临床科室需求；
2. 视野角度≥90°；
3. 景深≥3-50mm；
4. 弯曲角度：上/下≥130°/130°；
5. 先端部直径≤Ø2.9mm；
6. 弯曲部直径≤Ø3.2mm；
7. 钳道内径--；
8. 有效长度≥300mm；
9. CCD像素≥百万像素；
10. 先端光源 双灯设计；
11. 兼容科室现有内镜主机；

12、整机质保贰年及以上。

请各符合资质愿意参加的单位到重庆医药集团供应链管理有限公司业务部递交相关资质材料，我司将根据报名情况及科室需求情况组织对产品性能进行咨询，便于开展下一步的采购工作。

报名时间：自挂网之日起5个工作日止

报名及材料递交地址：重庆市大渡口区跃进村街道大堰三村特1号行政楼二楼业务部

联系人及电话：

廖老师 023-61874909

请注意！需提供的资质材料清单如下，**全部需加盖公司鲜章，按照顺序摆放**：

1、《器械生产许可证》或《器械经营许可证》复印件；

2、《营业执照》复印件及上年度年报公示；

3、有法定代表人签章、且有明确授权范围和委托期限的企业《法人授权委托书》原件（可含如下文字：“致重庆医药集团供应链管理有限公司”）；

4、销售人员身份证；

5、《质量保证协议》；

6、企业质量体系调查表复印件；

7、相关印章模板、加盖出库专用章原印章的随货同行单样式；

8、供货企业开户户名、开户银行及账号复印件；

9、产品授权、授权单位的全套资质、《产品注册证》或再注册批件复印件。

**未在我司备案的单位必须提供以上所有资料；**

**备案过的单位需提供清单中的第3项、第4项和第9项的材料。**

如对我司此次项目的各个环节有异议，请书面回复重庆医药集团供应链管理有限公司业务部。

 特此通知！谢谢！

2022年10月8日